Supplemantary 2

Data Result of SARS-CoV-2 RDT-Ab with RT-PCR

Table 2.1 Data Result RDT-Ab IgM SARS-CoV-2

|  |  | RT-PCR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDT-Ab IgM SARS-CoV-2 |  | Positive | Negative | Total |  |
|  | Positive | 92 | 105 | 197 |  |
|  | Negative | 49 | 896 | 945 |  |
|  | Total | 141 | 1001 |  |  |

Description :

Se %= a(a+c)=92141=62,25%

Sp (%)=db+d=8961001=89,51%

NDP (%)= aa+b=92197=46,70%

NDN (%)=dc+d=896945=94,81%

RKP=Sensitivity1-Specificity=0,622(1-0,895)=6,22

RKN= 1-SensitivitySpecificity=(1-0,622)0,895=0,39

Table 2.2 Data Result RDT-Ab IgG SARS-CoV-2

|  |  | RT-PCR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDT-Ab IgG SARS-CoV-2 |  | Positive | Negative | Total |
|  | Positive | 82 | 70 | 152 |
|  | Negative | 59 | 931 | 990 |
|  | Total | 141 | 1001 |  |

Description :

Se%= a(a+c)=82141=58,16%

Sp(%)=db+d=9311001=93,01%

NDP(%)= aa+b=82152=53,95%

NDN(%)=dc+d=931990=94,04%

RKP=Sensitivity1-Specificity=0,581(1-0,930)=8,32

RKN= 1-SensitivitySpecificity=(1-0,581)0,930=0,45

Table 2.3 Data Result RDT-Ab IgM and IgG SARS-CoV-2

|  |  | RT-PCR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDT-Ab IgM dan IgG SARS-CoV-2 |  | Positive | Negative | Total |
|  | Positive | 76 | 58 | 134 |
|  | Negative | 65 | 943 | 1008 |
|  | Total | 141 | 1001 |  |

Description :

Se%= a(a+c)=76141=53,9%

Sp(%)=db+d=9431001=94,21%

NDP(%)= aa+b=76134=56,72%

NDN(%)=dc+d=9431008=93,55%

RKP=Sensitivity1-Specificity=0,539(1-0,942)=9,30

RKN= 1-SensitivitySpecificity=(1-0,539)0,942=0,49

Table 2.4 Data Result RDT-Ab IgM and/or IgG SARS-CoV-2

|  |  | RT-PCR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDT-Ab IgM dan/atau IgG SARS-CoV-2 |  | Positive | Negative | Total |
|  | Positive | 98 | 117 | 215 |
|  | Negative | 43 | 884 | 927 |
|  | Total | 141 | 1001 |  |

Description :

Se%= a(a+c)=98141=69,50%

Sp(%)=db+d=8841001=88,31%

NDP(%)= aa+b=98215=45,58%

NDN(%)=dc+d=884927=95,36%

RKP=Sensitivity1-Specificity=0,695(1-0,883)=5,95

RKN= 1-SensitivitySpecificity=(1-0,695)0,883=0,35